Инструкция для Электронного Тестера “FT40”

| pH | ORP | Temp. |
| --- | --- | --- |
| 0.00 – 14.00 | + 468 mV | 0-500C |

Спасибо за то, что приобрели наш водонепроницаемый тестер “FT 40” для анализа рН-ОВП-Температуры. Все показания рН имеют автоматическую компенсацию температурой (АТС). Измерения проводятся с высокой точностью с помощью уникального индикатора стабильности справа на LCD дисплее.

Пользователь может самостоятельно заменить электрод рН, который входит в комплектацию.

|  | FT40 | Работа с прибором: |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | pH:0.00 - 14.00 ОВП:+/-999mV Темп: 0 - 50°C | - Снять защитную крышку и включить прибор. |
|  |  | - Погрузить электрод в тестируемый раствор |
|  |  | - Выбрать «режим рН» нажатием кнопки «рН» или |
| Разрешение | рН: 0.01 pH ОВП: 1 mV Темп.: 0.1°C | Выбрать «режим ОВП» нажатием кнопки «MV» |
|  |  | - Аккуратно помешать и подождать пока показания стабилизируются |
|  |  | - Посмотреть результат, потом промыть электроды водой |
| Точность | рН: +/- 0.1 pH ОВП: +/- 5mV Темп: +/- 1°C | - Закрыть черную защитную крышку и выключить прибор. |
|  |  | Калибровка рН: |
|  |  | - Снять обе защитные черные крышки |
| Калибровка | ручная | - Включить прибор |
| Комп. темп | Автомат(АТС) | - Выбрать «режим рН» нажатием кнопки «рН» |
| Тип батареи | 4 х 1.5 В | - Погрузить электрод в буферный раствор «рН 7.00» |
| Жизн. ц. бат | ~ 100 часов | - Аккуратно помешать и подождать пока показания стабилизируются |
| Окружающая среда | 0 -500С | - С помощью отвертки закрутить левый болт (pH-SET) настраивая |
|  | Влажн. 100% | показания до «7.00» |
|  |  | - Промыть электрод водой |
|  |  | - Закрыть черные крышки и выключить прибор. |
| Замена батареи: |  |  |
| 1 Снять верхнюю черную защитную крышку |  | Калибровка ОВП: |
|  |  | - Снять защитную черную крышку (электроды) |
| 2 Открыть фиолетовый аккумуляторный отсек |  | - Погрузить тестер в дистиллированную воду на 3 часа |
|  |  | - Снять нижнюю черную крышку |
| 3 Убрать использованные батареи |  | - Включить прибор |
|  |  | - Выбрать «режим ОВП» нажатием кнопки «MV» |
| 4 Установить новые батареи 4 х 1.5 В (AG-13) Минус вниз Плюс вверх |  | - Погрузить электрод в буферный раствор «+468mV» |
|  |  | - Аккуратно помешать и подождать пока показания стабилизируются |
|  |  | - С помощью отвертки закрутить правый болт (ORP-SET) настраивая |
| 5 Закрыть аккумуляторный отсек и черную крышку |  | показания до «+468mV» |
|  |  | - Промыть электрод водой |
|  |  | - Закрыть черные крышки и выключить прибор |
|  |  | Калибровать, когда: |
|  |  | Электрод не использовался некоторый период времени |
|  |  | Необходима предельная точность |
|  |  | Электрод использовался в специфически изменяющихся условиях |